## DSA设备移机（包含机房配套防护装修服务）

## 采购需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 主要需求 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门窗拆除 | 拆除门窗 | 扇 | 4 |
|  | 设备管线洞口开槽 | 开孔设备穿线 | 个 | 5 |
|  | 地面 | 地面整体抬高6cm保持内外高差一致 | ㎡ | 81 |
|  | 窗口洞口封补 | 门洞补平及窗户护墙板封堵后实心红砖封堵 | ㎡ | 13 |
|  | 楼顶排污管改造 | 排污管底下增加引水槽 | 米 | 20 |
|  | 墙体粉刷硫酸钡 | 墙体粉刷1mmpb当量硫酸钡 | ㎡ | 154 |
|  | 排风管铅皮补充防护 | 穿墙排风管3mmpb铅皮防护 | ㎡ | 3 |
|  | 患者入口脚踏电动铅门4mmpb | 门洞 1.5*2.4 铅门 1.9*2.7 | 樘 | 1 |
|  | 医务人员入口脚踏电动铅门4mmpb | 门洞 1.1*2.4 铅门 1.4*2.7 | 樘 | 1 |
|  | 设备间手动铅门 4mmpb | 门洞 1.1*2.4 铅门 1.1*2.4 | 樘 | 1 |
|  | 污物通道手动铅门4mmpb | 门洞 1.1*2.4 铅门 1.1*2.4 | 樘 | 1 |
|  | 无菌库房手动铅门4mmpb | 门洞 1.1*2.4 铅门 1.1*2.4 | 樘 | 1 |
|  | 铅观察窗 4mmpb | 1.5 * 0.9 | 扇 | 1 |
|  | 门窗不锈钢包套 | 铅门铅玻璃不锈钢装饰包套 | 批 | 1 |
|  | 照明、插座及布线 | 空调、照明灯、插座、电线线路 | 项 | 1 |
|  | 设备使用电缆 | 50五项电缆 | m | 20 |
|  | 地面装修自流平+pvc地板 | 地面装修自流平+2.0mmpvc地板 | m | 81 |
|  | 墙体抗菌防火护墙板装修 | 墙面找平+防火护墙板装修（8mm厚防火等级A）吊顶高度3.0m | ㎡ | 110 |
|  | 吊顶铝扣板600*600 | 600*600铝扣板 | ㎡ | 81 |
|  | 不锈钢储物柜 | 并排不锈钢储物柜 | 项 | 1 |
|  | 病人入口门禁 | 遥控门禁 | 个 | 1 |
|  | 设备安装配套服务 | 设备进2楼拆窗及修复 | 项 | 1 |
|  | 垃圾清理 | 垃圾清理 | 项 | 1 |
|  | 机房防护检测 | 机房防护检测合格，并提供有效检测报告 | 项 | 1 |
|  | 西门子DSA Artis one设备 移机服务 | DSA设备移机包含连接原来的高压注射器（LF）、设备吊车上二楼等一切费用 | 项 | 1 |
|  | DSA设备性能检测 | DSA设备性能检测合格，并提供有效检测报告 | 项 | 1 |
|  | 主要商务需求 | 总体工程质保一年，电动铅门电机质保三年，机房射线防护检测后数据满足国家标准要求 |  |  |

说明：

1.以上为暂估工程量，为更准确确定预算，建议供应商实地考察移机方案及路线和装修工程量。

2.报价包含但不限于以上项目清单，并列出预计工期时间表

商务需求：总体工程质保一年，电动铅门电机质保三年，机房射线防护检测后数据满足国家标准要求

附件一、建设符合相关法规标准

（1）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号）  2002年5月1日起实行

（2）《放射性同位素与射线装置放射安全和防护条例》（国务院令第449号） 2005年12月1日起施行

（3）《放射诊疗管理规定》(中华人民共和国卫生部令第46号) 2006年3月1日施行

（4）《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》（卫监督发【2012】25号） 2012年4月12日印发

（5）《放射工作人员职业健康管理办法》（中华人民共和国卫生部令第55号） 2007年11月1日起施行

（6）《建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范》（GBZ/T181-2006） 2007年4月1日起实施

（7）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 2003年4月1日起实施

（8）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2020） 2020年10月1日起实施

（9）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019） 2020年4月1日起实施

（10）《放射工作人员健康要求及监护规范》（GBZ98-2020） 2021年5月1日起实施

附件二（机房平面示意图仅供参考以现场实际情况为准）